## Lidars
Lidars
[5 empty] | Columna no automatizada: | Columna no automatizada: |  | Columna no automatizada:
Número equipo | Ubicación | País | Cliente | Último mantenimiento | Mantenimiento cada x meses | Próximo mantenimiento | Comentarios a tener en cuenta en próximos mantenimientos | Comentarios fijados
WLS72027 | 2025-09-30 | España | Iberdrola | 2025-09-17 | 3 |  | Pierde agua el bidón de limpia. Se ha ajustado los cierres por donde perdia liquido. |  | Incidencias: Error_Escobilla
WLS72070 | PEOR-A | España | IBERDROLA | 2025-09-17 | 3 |  | La cámara se la encuentran rota puesta en la valla. La antena y el panel solar estan rotos. La enviaran a Barcelona. Para ponerla otra vez hay que llevar remaches y máquina para cortarlos. Dejamos el mástil dentro del remolque.
WLS72115 | Tablado_TP-A | España | IBERDROLA | 2025-09-18 | 3 |  | El bidón pierde agua por el tapón de abajo.
WLS72024 | REVA-C | España | IBERDROLA | 2025-09-19 | 3 |  | La bomba no funciona. Llevar una de repuesto. Ver si la bomba que dejamos se deshace también.
WLS72051 | ANVO-A | España | IBERDROLA | 2025-09-22 | 3 |  | no
WLS71585 | prueba | PAIS | CLIENTE | 2025-09-22 | 3 |  | no |  | Incidencias: Error_Filtro_Desechado, Error_DescargaDatos, Error_Sensores
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

## Lidar Windcube (2)
Lidar Windcube |  |  | Última actualización | 2025-07-25
Tipo de conexión | Windweb
Número equipo | Ubicación | País | Cliente | Último mantenimiento | Mantenimiento cada x meses | Próximo mantenimiento | Comentarios a tener en cuenta en próximos mantenimientos | Comentarios urgentes:
WLS7254 | Saint Pardoux | Francia | IBERDROLA FRANCIA |  |  | - | Desmontado en Francia - pendiente traslado a otro proyecto y otro cliente
WLS71777 | Contilly | Francia | IBERDROLA FRANCIA | 2025-07-02 | 3 |  | La SIM de la camara se llevo sin activar, se ha dado de alta. Estamos a la espera de que se active para comprobar si va bien Hay 2 garrafa de stock de metanol.
WLS71446 | Zarzón | España | STATKRAFT | 2025-06-17 | 3
WLS71413 | Potrillo | España | STATKRAFT | 2025-06-13 | 3 |  | PEM como sustitucion del WLS71455
WLS71455 | Potrillo | España | STATKRAFT | 2025-06-13 |  |  | Desmontado para enviar a fábrica, está defectuoso el motor del limpiaparabrisas
WLS71585 | Arrebol | España | STATKRAFT | 2025-05-13 | 3 |  | Desinstalado |  | avisar con al menos 72 hrs de antelación. Finca privada. Andrés: 680 41 52 83.
WLS71630 | Montecabeza2_Pos1 | España | STATKRAFT | 2025-07-10 | 3
WLS71325 | Lagunillas | España | STATKRAFT | 2025-04-03 | 3 |  | Revisar bomba de limpiaparabrisas y consumo de liquido (0.002 o 0.001L?)
WLS71487 | Almodôvar 5 | Portugal | ACCIONA | 2025-07-15 | 3 |  | Mirar fecha validez del extintor.
WLS71488 | Melroeira | Portugal | ACCIONA | 2025-06-10 | 3 |  | PEM
WLS71494 | Valle_de_Navarra_Lidar_2A | España | ACCIONA | 2025-06-13 | 3 |  | Validez del extintor hasta 01/2026. Nueva SIM para sistema de alimentación y otra para el EFOY |  | Avisar propietario
WLS71497 | Olmedilla_Lidar_1 | España | ACCIONA | 2025-06-11 | 3
WLS71502 | Punago-9 | España | ACCIONA | 2025-07-17 | 3
WLS71516 | Almazán-1 | España | ACCIONA | 2025-06-12 | 3
WLS71518 | Vila de Pouca-10 | Portugal | ACCIONA | 2025-07-16 | 3
WLS7-227 |  | España | ACCIONA |  |  |  | Desintalado de Almazán 4B, no funciona, el fusible se funde al encender el equipo. Lo tenemos almacenado.
WLS72088 | Serra_Joni_Lidar_30 | Italia | ACCIONA | 2025-05-12 | 3
WLS72090 | Libeccio | Italia | ACCIONA | 2025-07-17 | 3 |  | Acude Elena con Vaisala, se ha cambiado el Laser Chain
WLS71514 | ERO-1D | España | IBERDROLA | 2025-04-30 |  |  | Desinstalado
WLS72024 | REVA-C | España | IBERDROLA | 2025-05-21 | 3
WLS72026 | FIA2-B | España | IBERDROLA | 2025-07-09 | 3 |  | No funciona la bomba, tiene poca fuerza. La humedad del PTH tampoco funciona. En teoría teníamos un PTH para este Lidar, usaremos el X1136423
WLS72027 | ILL2-A | España | IBERDROLA | 2025-05-06 | 3
WLS72029 | LUUR-A | España | IBERDROLA | 2025-07-16 | 3 |  | traslado, antiguo MM2P-B
WLS72030 | ERAL-A | España | IBERDROLA | 2025-05-06 | 3
WLS72060 | MU1P-C | España | IBERDROLA | 2025-07-11 | 3 |  | traslado, antiguo MU1P-C
WLS72066 | ISAP-A | España | IBERDROLA | 2025-05-08 | 3
WLS72067 | SNA2-A | España | IBERDROLA | 2025-04-16 | 3
WLS72051 |  | España | IBERDROLA |  |  |  | desinstalado y traslado de aNVO-A a ANVO-B
WLS72051 | ANVO-B | España | IBERDROLA | 2025-05-27 | 3
WLS72070 | PEOR-A | España | IBERDROLA | 2025-05-08 | 3
WLS72113 | SNA3-A | España | IBERDROLA | 2025-04-16 | 3
WLS72115 | Tablado-TP_A | España | IBERDROLA | 2025-05-05 | 3
WLS72116 | Carril | España | IBERDROLA | 2025-07-07 | 3
WLS72117 |  | España | IBERDROLA
WLS72118 |  | España | IBERDROLA
WLS2216 |  | España | IBERDROLA
WLS72286 |  | España | IBERDROLA |  | 3 |  | Es el de las Canarias creo
WLS72112 | Czempin | Polonia | IBERDROLA | 2025-06-12 | 3
WLS72266 | Zagrodno | Polonia | IBERDROLA | 2025-06-12 | 3 |  | Cambiar bomba del liquido limpiaparabrisas
WLS72098 |  | Alemania | IBERDROLA | 2025-02-13 |  |  | Desisntalado de balve no funciona laser chain
WLS72237 | BALVE | Alemania | IBERDROLA | 2025-07-24 | 3 |  | PEM
WLS72099 | BACCUM | Alemania | IBERDROLA | 2025-07-24 | 3
WLS72102 | ANKUM | Alemania | IBERDROLA | 2025-07-25 | 3
WLS72103 | EMSBUEREN | Alemania | IBERDROLA | 2025-07-24 | 3 |  | Girar la cámara en campo para que se vea la puerta y no el mástil | llevar bridas para desmontar el mastil orientar la camara hacia norte y la placa solar dejarla orientada hacia sur
WLS72101 | FORSTMÜHLER | Alemania | IBERDROLA | 2025-07-22 | 3 |  | Girar la cámara en campo para que se vea la puerta y no el mástil
WLS72107 | Orliac | Francia | IBERDROLA | 2025-07-11 | 3 |  | Hay 1 garrafa de stock de metanol. El próximo mantenimiento habría que desbrozar el terreno , les costo llegar al Lidar
WLS72183 | Saint-Vincent-Jalmoutiers (SVJ) | Francia | IBERDROLA | 2025-05-16 | 3 |  |  | Hacer foto del número de serie de la caja del ProCube
WLS72184 | Naillat | Francia | IBERDROLA | 2025-05-16 | 3 |  | Puesta en marcha
WLS72185 | Procina | Italia | IBERDROLA | 2025-05-14 | 3
WLS72188 | Salsola | Italia | IBERDROLA | 2025-05-14 | 3 |  |  | OJO! Hi ha avespes o abelles, vigilar quan hi anem no ens trobem una sorpresa. Portar spray per deixar-les tontes (no matar)
WLS72321 | Spartivento | Italia | IBERDROLA | 2025-06-27 | 3
WLS71609 | Schmiedehausen | Alemania | EDF | 2025-07-23 | 3 |  | Verificar conexión del cable PTH. Llevar un por si acaso.
WLS71626 | Kavelstorf | Alemania | EDF | 2025-03-01 | 3 |  | Puesta en marcha. Verificar conexión del cable PTH. Llevar un por si acaso.
WLS71628 | Altkalen-Lelkendorf | Alemania | EDF | 2025-03-01 | 3 |  | Puesta en marcha. Verificar conexión del cable PTH. Llevar un por si acaso. Cambiar SIM
WLS71629 | Soltau | Alemania | EDF | 2025-07-25 | 3 |  | Puesta en marcha. Verificar conexión del cable PTH. Llevar un por si acaso. Cambiar SIM
WLS71631 | Chbika_L1 | Marruecos | BLUE POWER | 2025-05-21 | 3 |  | Traslado, viene de Chbika_LV
WLS71604 |  | España | DEKRA |  | 3 |  | Desmontado 11/9/24 - Low battery Geofence
WLS71627 |  | España | DEKRA |  | 3 |  | Desmontado 26/7/24, en fábrica
WLS71633 |  | España | DEKRA | 2025-09-13 | 3 | -
WLS71635 |  | España | DEKRA |  | 5
1148 | Almazan_4B | España | ACCIONA Energía |  | 5 |  | Se deja 1 mentanol al 30% |  |  | Sensores cambiados: Veleta (xy123 -> xy234) ¦ Sensores cambiados: Veleta (xy123 -> xy234) ¦ Incidencias: Error_Filtro_Desechado, Error_Sensores ¦ Sensores cambiados: Veleta (xy123 -> xy234) ¦ Incidencias: Error_Filtro_Desechado, Error_Sensores ¦ Sensores cambiados: Veleta (xy123 -> xy234) ¦ Incidencias: Error_Filtro_Desechado, Error_Sensores
9999 | Almazan_4B | España | DEKRA | 2025-09-14 | 3 |  |  |  |  | Incidencias: Error_Bomba, Error_DescargaDatos ¦ Incidencias: Error_Bomba, Error_DescargaDatos

## Lidar ZX
Lidar ZX | Otra hoja SODAR?? |  | Última actualización | 2025-07-18
Tipo de conexión | VPN Robustel + Software Waltz
Número equipo | Ubicación | País | Cliente | Último mantenimiento | Mantenimiento cada x meses | Próximo mantenimiento | Comentarios a tener en cuenta en próximos mantenimientos | IP for WALTZ | User | Password | Password WIFI en campo
Unit 1171 | Vila Pouca_16_ZX | España | ACCIONA | 2025-07-16 | 3 |  | Extintor válisdo hasta 03/2026. | 10.109.80.132 | username | PYqECLvaauzjz
Unit 1148 | Almazán 4B | España | ACCIONA | 2025-06-12 | 3 |  | Comprar bomba para liquido limpia parabrisas, hemos pedido una a ZX para cambiarla | 10.109.80.131 | username | CZJkArFXAUQL | HvTdNFmBADOo
Unit 1198 | Villalube_Lidar_7 | España | ACCIONA | 2025-07-08 | 3 |  | Extintor válido hasta 01/2026. | 10.109.80.133 | username | jxWGmpAzMfLj | LmgzSXFMgHUN
Unit 1189 | Ayora_Lidar_1 | España | ACCIONA | 2025-06-25 | 3 |  | ATENCIÓN! HAY UNA PLAGA DE GARRAPATAS | 10.109.80.129 | username | aUxLeRyarkas | EWRiAnDeMaKi
Unit 1611 | BetaWind_Posicion1_28012024 | Romania | EDP | 2025-07-03 | 4 |  | Hemos una goma para el limpia, se repondrá en el próximo mantenimiento | 10.109.80.128 | username | ERANKiALIBMI